## Лист1
| № точки | freq | Ua | Ub | Uc | AngUab | AngUbc | AngUca | Ia | Ib | Ic | AngIab | AngIbc | AngIca | cosPhi_A | cosPhi_B | cosPhi_C | U1 | U2 | U0 | I1 | I2 | I0 | Pa | Pb | Pc | Qa | Qb | Qc | Sa | Sb | Sc | P | Q | S
Уст. Знач: | 1 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 5.9212e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE δ изм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.2477e-14 | 1.6409e-14 | 100 | 1.1842e-14 | 1.1842e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom# | 1 | 49.9994 | 57.7346 | 57.7086 | 57.7403 | -119.988 | -119.9916 | -120.0204 | 5.0011 | 5.0005 | 5.0015 | -119.9768 | -120.0024 | -120.0209 | 1 | 1 | 1 | 0.015945 | 57.727 | 0.0033703 | 0.00098801 | 5.001 | 0.00058765 | 288.7376 | 288.5696 | 288.7868 | 0.16363 | 0.22114 | 0.16667 | 288.7376 | 288.5697 | 288.7868 | 866.094 | 0.55145 | 866.0941
Binom Δ изм |  | 0.0023553 | 0 | 0 | 0 | 239.988 | 239.9916 | 240.0204 | 0 | 0 | 0 | 119.9768 | 120.0024 | 120.0209 | 1.1921e-07 | 2.3842e-07 | 1.1921e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom δ изм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | 0 | 0.00065306 | 0.045695 | 0.0091719 | 0 | 0 | 0 | 0.022354 | 0.009222 | 0.029564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9724 | 99.9861 | 0.0058375 | 99.9802 | 100.0197 | 0.011753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уст. Знач: | 2 | 49.997 | 57.735 | 57.735 | 57.735 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 57.735 | 7.2034e-15 | 9.4739e-15 | 5 | 3.31e-16 | 3.596e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.997 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE δ изм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.2477e-14 | 1.6409e-14 | 100 | 6.6201e-15 | 7.192e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom# | 2 | 49.9994 | 57.7346 | 57.7086 | 57.7403 | -119.988 | -119.9916 | -120.0204 | 5.0011 | 5.0005 | 5.0015 | -119.9768 | -120.0024 | -120.0209 | 1 | 1 | 1 | 0.015945 | 57.727 | 0.0033703 | 0.00098801 | 5.001 | 0.00058765 | 288.7376 | 288.5696 | 288.7868 | 0.16363 | 0.22114 | 0.16667 | 288.7376 | 288.5697 | 288.7868 | 866.094 | 0.55145 | 866.0941
Binom Δ изм |  | 0.0023553 | 0 | 0 | 0 | 239.988 | 239.9916 | 240.0204 | 0 | 0 | 0 | 119.9768 | 120.0024 | 120.0209 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom δ изм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | 0 | 0.00065306 | 0.045695 | 0.0091719 | 0 | 0 | 0 | 0.022354 | 0.009222 | 0.029564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9724 | 99.9861 | 0.0058375 | 99.9802 | 100.0197 | 0.011753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уст. Знач: | 3 | 49.505 | 8.6602 | 8.6602 | 8.6602 | 120 | 120 | 120 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.6602 | 1.0675e-15 | 1.1842e-15 | 5 | 5.9212e-16 | 5.9212e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Эталон MTE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE Δ изм |  | 49.505 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MTE δ изм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
MTE γ изм |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.8489e-15 | 2.0512e-15 | 100 | 1.1842e-14 | 1.1842e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom# | 3 | 49.5072 | 8.6601 | 8.6547 | 8.6593 | -120.0017 | -120.0004 | -119.9979 | 5.0014 | 5.0003 | 5.0016 | -119.9797 | -120.0072 | -120.0131 | 1 | 1 | 1 | 0.0018073 | 8.6571 | 0.0084506 | 0.00097892 | 5.001 | 0.00075045 | 43.3131 | 43.2762 | 43.3099 | 0 | 0 | 0 | 43.3131 | 43.2763 | 43.3099 | 129.8993 | 0 | 129.8993
Binom Δ изм |  | 0.0021754 | 0 | 0 | 0 | 240.0017 | 240.0004 | 239.9979 | 0 | 0 | 0 | 119.9797 | 120.0072 | 120.0131 | 2.3842e-07 | 4.7684e-07 | 5.3644e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Binom δ изм |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
Binom γ изм |  | 0 | 0.00020202 | 0.009652 | 0.0016589 | 0 | 0 | 0 | 0.028849 | 0.0067329 | 0.031157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9969 | 14.9946 | 0.014637 | 99.9804 | 100.0198 | 0.015009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0